## AMFE PROCESO
ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E.)
AMFE DE PROCESO | [12 empty] | REALIZADO POR: VISION HEALTH SYSTEMS
NOMBRE DEL PROCESO: Desarrollo de software de apoyo al diagnóstico del glaucoma. | [12 empty] | REVISADO POR:
RESPONSABLE DEL PROCESO: GRUPO 6 | [12 empty] | VALIDADO POR:
ANÁLISIS | [10 empty] | FECHA:20/05/2024 |  | REVISIÓN
CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO | PROCESO | FASE | FALLOS POTENCIALES |  |  | ESTADO ACTUAL |  |  |  |  | ACCIÓN CORRECTIVA | RESPONSABLE/ PLAZO | SITUACIÓN DE MEJORA
|  |  | MODOS DE FALLO | EFECTOS | CAUSAS DEL MODO DE FALLO | MEDIDAS DE ENSAYO Y CONTROL PREVISTAS | FRECUENCIA | GRAVEDAD | DETECTABILIDAD | NR |  |  | ACCIONES IMPLANTADAS | FRECUENCIA | GRAVEDAD | DETECTABILIDAD | NR
DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO | 1. Captura de imágenes | 1.1. | Imagen con desenfoque | Imágenes no aptas para diágnostico | Mal ajuste del equipo | Revisiones periódicas de equipos | 8 | 8 | 5 | 320 | Recalibrar equipos | Responsable de la captación de imágenes / 10 dias | Equipos recalibrados y revisados | 3 | 8 | 3 | 72
|  | 1.2. | Imagen con ruido | Imágenes no aptas para diágnostico | Sensibilidad del sensor de imagen en condiciones de poca luz o en configuraciones de alta sensibilidad | Revisión de la correcta configuración de captura de imagen | 8 | 8 | 4 | 256 | Reconfiguración del equipo de toma de imágenes | Técnico de la configuración de maquinaría / 7 dias | Mantenimiento de la correcta configuración de la maquinaría necesaria | 4 | 8 | 2 | 64
|  | 1.3. | Imagen con bajo contraste | Imágenes no aptas para diágnostico | Inadecuada iluminación a la hora de la toma de la imagen | Verficación de una buena iluminaciñon para la correcta toma de la imagen retiniana | 7 | 8 | 5 | 280 | Verficación de la correcta iluminación previa a la toma de imágenes | Responsable de la captación de imágenes / Diario | Calibración de niveles de iluminacion de la sala y el paciente | 3 | 8 | 4 | 96
|  | 1.4. | Movimiento ocular por parte del paciente | Imágenes con degradacion de calidad, generando artefactos y errores en la segmentacion | Movimientos causados por movimientos involuntarios del paciente o falta de estabilizacion del dispositivo | Implementación de instrucciones y entrenamiento para la estabilizacion del paciente | 9 | 9 | 2 | 162 | Implementar un programa de capacitación para el personal médico sobre técnicas para reducir el movimiento del paciente durante la captura de imágenes retinianas. | Responsable de captacion y desarrollo del personal médico / 30 días | Programa de capacitación del personal para la correcta estabilizacion del paciente | 5 | 9 | 2 | 90
|  | 1.5. | Alta saturación de la imagen | Pérdida de detalles en áreas sobreexpuestas, dificultando la interpretación precisa de la imagen | La saturación puede ser causada por una intensidad de luz demasiado alta o una configuración inadecuada de la exposición de la cámara | Implementación de medidas de calibración del equipo y pruebas de exposición | 7 | 10 | 5 | 350 | Implementar un control automático de exposición o ajustar manualmente la configuración de la cámara para evitar la saturación de la imagen. | Equipo de tecnología médica o personal encargado de la operación del equipo de captura de imágenes. / 15 días | Control de la exposicion de la camara para evitar la elevada saturacion de la imagen en ciertos puntos | 5 | 10 | 3 | 150
| 2. Análisis de imágenes | 2.1. | Análisis incorrecto | Diagnóstico erroneo | Algoritmo de Matlab mal implementado | Pruebas exhaustivas con dataset validado | 6 | 9 | 4 | 216 | Mejorar algoritmo de Matlab | Encargado del análisis de imágenes / 10 dias | Algoritmo recalibrado y validado | 2 | 8 | 3 | 48
|  | 2.2. | Fallo de segmentación automática | Mediciones inexactas, diagnósticos erróneos y errores en la interpretación clínica de las imágenes | Complejidad de las retinas, artefactos en las imágenes, variabilidad en la calidad o estructura de la imagen | Revisiones periódicas del algoritmo y revisiones manuelaes de los resultados obtenidos | 8 | 8 | 3 | 192 | Implementar algoritmos más avanzados, o realizar una calibración adecuada para el algoritmo actual | Desarrollador de software | Actualizaciones constantes del sfotware para una detcción más avanzada | 5 | 8 | 3 | 120
|  | 2.3. | Fallo de registro de imágenes | Dificultades en la clasificación de las imágenes | Falta de puntos de referencia para el registro automáctiop de la imágenes o fallos en la determinación del ID | Pruebas periódicas del algoritmo de registro y clasificación de imágenes | 5 | 9 | 6 | 270 | Implementar una notificación para que el paciente sepa el correcto guardado de sus imágenes | Desarrollador del software y resposable de captación de imágenes | Software de notificación de correcto archivado de imágenes en pacientes | 2 | 9 | 6 | 108
|  | 2.4. | Fallo de detección de anomalías | Falsos negativos, retrasando el diagnostico y tratamiento | Algoritmo insuficientemente entrenado o baja calidad de imágenes | Validación continua del algoritmo y revision de imágenes por expertos | 8 | 9 | 8 | 576 | Mejorar los algoritmos de detección, entrenarlos con más datos y mejorar la calidad de las imágenes | Equipo de tecnología médica y desarrrolladores software | Implantación de continuo desarrollo del algoritmo con los nuevos datos archivados | 4 | 9 | 5 | 180
|  | 2.5. | Fallo en preprocesamiento de imágenes | Resultados de análisis inexactos | Inadecuada preparación de las imágenes | Evaluación y ajuste periódico de los algoritmos de preprocesamiento | 7 | 7 | 3 | 147 | Implementar algoritmos de preprocesamiento más avanzados | Equipo de tecnología médica y desarrrolladores software | Desarrollo de algoritmos de preprocesamiento más avanzados | 4 | 7 | 3 | 84
| 3. Generación de reportes | 3.1. | Reporte incorrecto | Información incorrecta para el médico | Error en el código de genración | Revisión y pruebas de lógica de reportes | 5 | 8 | 4 | 160 | Revisar lógica de generación | Encargados de la generación de reportes / 15 dias | Lógica revisada y probada | 2 | 7 | 3 | 42
|  | 3.2. | Retraso en la disponibilidad de reportes | Toma de decisiones clínicas inoportunas | Problemas de rendimiento de sistemas | Monitorización del rendimiento del sistema en tiempo real | 5 | 8 | 4 | 160 | Optimización del rendimiento del sistema | Administradores de sistemas | Revisiones periódicas del correcto y óptimo funcionamiento del sistema | 3 | 8 | 3 | 72
|  | 3.3. | Integridad de datos del reporte incorrecta | Reportes incompletos o con datos erróneos | Fallos en la entrada de datos y errores en el procesamiento de los datos | Verificaciones automáticas de integridad de datos | 6 | 9 | 5 | 270 | Implementación de mecanismos de verificación y validación de datos | Personal encargado de la entrada de datos e el sistema | Mejoras en los procesos de entrada de datos | 2 | 9 | 3 | 54
|  | 3.4 | Incorrecta personalización de reportes | Reportes que no satisfacen las necesidades espcíficas de los usuarios finiales, afectando su utilidad | Falta de flexibilidad del software en la generación de reportes | Revisión periódica del software e implementación de encuestas de satisfacción al usuario | 4 | 6 | 6 | 144 | Realizar análisis de necesidades de los usuarios y proporcionar opciones de personaliación | Equipo de desarrollo de software y personal clínicas | Implementación de encuestas de satisfacción y actuación en base a los resultados | 2 | 7 | 4 | 56
|  | 3.5 | Interpretación de datos incorrecta | Posibles decisiones clínicas inadecuadas | Falta de claridad en la presentación de los datos | Realizar pruebas de usabilidad de reportes, usar un leguaje claro y porporcionar capacitación adecuada | 6 | 8 | 5 | 240 | Mejora de la presentación y visualización de los datos en los reportes | Equipo de desarrollo de software y personal clínico | Uso de un lenguaje claro en los reportes y proporcionar capaciración adecuada a los usuarios sobre cómo interpretar los resultados | 2 | 8 | 5 | 80
| 4. Presentación de resultados | 4.1. | Resultados mal presentados | Información confusa o incompleta | Mal diseño de la interfaz | Pruebas de usabilidad y revisiones de diseño | 6 | 8 | 4 | 192 | Mejorar diseño de interfaz de usuario | Encargados de las presentaciones de resultados / 20 dias | Interfaz revisada y mejorada | 3 | 7 | 3 | 63
|  | 4.2. | Visualización de imágenes incorrecta | Imágenes presentadas con mala calidad, provocando una mala compresión de los resultados | Elección inapropiada de escalas o aparición de artefactos | Obtener retroalimentación de los usuarios sobre la visualización de imágenes | 6 | 6 | 5 | 180 | Asegurar la captura de imágenes en alta resolución y con colores adecuados | Equipo de TI y personal clínico | Encuestas sobre los colores de imágenes y sobre posibles mejoras para la interpretación | 2 | 8 | 2 | 32
|  | 4.3. | Fallo en la estructura del reporte | Reporte mal estructurado, dificultando la búsqueda y comprensión de la información | Diseño desorganizado del reporte | Pruebas de usabilidad con usuarios finales | 5 | 5 | 8 | 200 | Restructurar el diseño del reporte, crenado secciones claras y organizando la información | Equipos de diseño de UX/UI y personal clínico | Fijación de una estructura del reporte fija para la correcta compresión de todos los usuarios | 3 | 5 | 8 | 120
| 5. Instrucciones de uso eléctronicas | 5.1. | Mal uso del producto debido al limitado acceso a las instrucciones | Imposibilidad de acceso a las instrucciones de uso actualizadas | Problemas de acceso a Internet | Adición de las instrucciones de uso en la instalación de la aplicación, unidas a la versión de la aplicación instalada | 6 | 7 | 6 | 252 | Habilitar la posibilidad del contacto a la empresa para recibir las instrucciones en formato análogico | Responsable de diseño de la aplicación e instrucciones de uso | Habilitar el acceso a las instrucciones actualizadas en papel | 2 | 7 | 6 | 84
|  | 5.2. |  | Imposibilidad de acceso a las instrucciones de uso debido al formato | Formato de descarga de las instrucciones incorrecto | Verificación de la posibilidad de apertura de las instrucciones con diferentes sistemas operativos | 4 | 8 | 3 | 96 | Añadir el formato de las instrucciones acorde a cada sistema operativo | Responsable de diseño de la aplicación e instrucciones de uso | Incluir las instrucciones de uso en un formato estándar para la posible apertura por parte de todos los usuarios | 3 | 8 | 3 | 72
|  | 5.3. | Mal uso del producto debido a la mala comprensión de las instrucciones | Mala comprensión del funcionamiento del software por la falta del conocimiento del idioma | Falta de existencia de las intrucciones en el idioma del usuario | Identificación de los países dónde más se descargue la APP | 8 | 8 | 2 | 128 | Habilitar la posibilidad del contacto a la empresa para recibir las instrucciones en el idioma pertinente | Responsable de diseño de la aplicación e instrucciones de uso | Realizar la traducción de las instrucciones de uso en los idiomas oficiales de los países de comercialización | 3 | 8 | 2 | 48
ALMACENAMIENTO | 6. Integridad de datos | 6.1. | Integridad incorrecta de los datos | Pérdida de información, datos corruptos | Errores en la escritura/lectura de datos | Redundancia en el almacenamiento (backups y recuperación de datos) | 5 | 9 | 6 | 270 | Realizar verificaciones periódicas de la integridad de los datos | Equipo de Tecnología de la Información (TI) | Verificaciones de la correcta integridad de los datos | 2 | 9 | 3 | 54
|  | 6.2. | Perdida de datos | Perdida de historial medico | Conexión a la base de datos fallida | Backups automáticos y monitoreo continuo | 5 | 9 | 3 | 135 | Implementar redundancia | Encargados del almacenamiento de datos / 15 dias | Redundancia y backups diarios implementados | 2 | 8 | 2 | 32
| 7. Accesibilidad de datos | 7.1. | Fallo en la disponibilidad de datos | Interrupción en el acceso a datos esenciales | Fallos en el hardware, interrupción en el suministro eléctrico… | Configurar sistemas de alta disponibilidad y realizar simulacros de recuperación de datos | 7 | 8 | 3 | 168 | Implementar sistemas de alta disponibilidad y soluciones de recuperación de datos ante errores | Equipos de TI y administradores de sistemas | Servicio de rápida recuperacion de datos de pacientes en caso de error del sistema | 4 | 8 | 3 | 96
|  | 7.2. |  | Problemas de acceso a datos por permisos | Usuario no puede accede a los datos necesarios para el diagnóstico por configuración incorrecta de permisos de acceso | Revisión de permisos de acceso a los datos | 4 | 7 | 5 | 140 | Revisar y ajustar la configuración de permisos de los usuarios | Administrador de sistemas de almacenamiento de datos | Ajuste periódico de los permisos de los usuarios del software | 2 | 7 | 5 | 70
| 8. Segurida de datos | 8.1. | Brecha de seguridad de los datos | Acceso no autorizado a datos sensibles | Falta de medidas de seguridad adecuadas | Realizar evaluaciones de seguridad peródicas, pruebas de penetración | 4 | 10 | 9 | 360 | Implementar un sistema de cifrado de datos y controles de acceso estrictos | Equipo de sguridad de TI y administradores de sistemas de datos | Sistema de cifrado de datos y sistemas de identificadores para el mantenimiento del anonimato del paciente | 2 | 10 | 5 | 100
|  | 8.2. | Fuga de datos sensibles | Conpromiso de la privacidad del paciente y posibles implicaciones legales | Brechas en la seguridad o errores humanos | Implantación de sistema de ciberseguridad | 5 | 10 | 8 | 400 | Capacitar al personal en prácticas de seguridad y mejorar la supervision de datos | Equipo de sguridad de TI y administradores de sistemas de datos | Capacitación de los usarios de detectar una brecha de seguridad y mejora de sistema de seguridad | 2 | 10 | 5 | 100
| 9. Rendimiento | 9.1. | Incapacidad de manejar grandes cantidades de datos | Ralentización en el rendimiento del sistema | Infraestructura de almacenamiento inadecuada | Realizar pruebas de carga de datos periódicas, previas a añadir grandes cantidades de datos de pacienetes, para verificar el correcto funcionamiento del almacenaje | 7 | 7 | 4 | 196 | Escalado de la infraestructura del almacenamiento de datos | Equipo de TI y administradores de bases de datos | Mejora periódica de la infraestrctura de almacenaje de datos y optimizacion de los datos almacenados | 3 | 7 | 4 | 84
INSTALACIÓN | 10. Compatibilidad | 10.1. | Incompatibilidad con sistemas operativos | Imposibilidad de instalar la aplicación en ciertos dispositivos | Incapacidad del uso del software en ciertos entornos o centros | Continuar con el desarrollo de la aplicación y aumentar la compatibilidad de sistemas operativos alternativos | 7 | 7 | 6 | 294 | Ampliar las pruebas de compatibilidad de diversos sistemas operativos | Equipo de desarrollo del software | Aumento de sistemas operativos en los que el software es funcional | 2 | 7 | 3 | 42
|  | 10.2. | Incompatibilidad con versiones del software | Fallos durante la instalación o en el funcionamiento del software | Falta de verificación de compatibilidad con todas las versiones del software | Realizar la verificación de compatibilidad de todas las versiones del software | 5 | 6 | 5 | 150 | Verificar y documenta todas las dependencias y versiones compatibles | Equipo de desarrollo del software | Se han verificado y docuemntado todas las versiones del software | 2 | 6 | 2 | 24
| 11. Proceso de instalación | 11.1. | Fallos en el instalador de la aplicación | Usuarios no pueden completear la instalación del software en su totalidad | Fallos o errores en el instalador | Completar la verificación del correcto funcionamiento del instalador | 6 | 8 | 5 | 240 | Revisión y depuración del instalador del software | Equipo de desarrollo del software | Se ha completado la revision y depuracion del instalador | 3 | 8 | 2 | 48
|  | 11.2. | Documentación de instalación | Incapacidad del usuario para instalar la aplicación correctamente | Documentación para instalación desactualizada, insuficiente o compleja | Permitir el acceso a la documentación de instalación ligada a la versión del software a instalar | 4 | 7 | 4 | 112 | Actualizar y mejorar la documentación de instalación | Equipo de documentación | Se ha verificado la comprensión de las instrucciones de instalación | 2 | 7 | 4 | 56
| 12. Configuración del sistema | 12.1. | Configuración incorrecta del servidor de funcionamiento del software | Fallos en la instalación o rendimiento del software | Parámetros de configuración incorrectos o incompatibles | Realizar pruebas de carga y rendimiento para asegurar la correcta configuracion del servidor | 4 | 7 | 5 | 140 | Revisar y optimizar los parámetros de configuración del servidor | Equipo de infraestructura de TI | Revisión y optimización de los parámetros de configuración del servidor | 2 | 7 | 5 | 70
|  | 12.2. | Permisos y derechos de acceso incorrectos | Fallos durante la instalación o en el acceso a ciertas funciones del software | Configuración incorrecta de permisos | Activación de permisos y derechos de acceso de usuarios | 6 | 6 | 4 | 144 | Verificar y ajustar los permisos y derechos de acceso necesarios | Equipo de administración de sistemas | Se verificaron y ajustaron los permisos y derechos de acceso | 2 | 6 | 4 | 48
| 13. Infraestructura | 13.1. | Problemas de conectividad durante la instalación | Interrupciones en el proceso de instalación | Conexión de red inestable o inadecuada | Aviso al usuario de la necesidad de internet durante el 100% del proceso de instalación | 4 | 8 | 5 | 160 | Verificar la estabilidad y calidad de la conexión de red antes de la instalación | Equipo de infraestructura de red | Mejora de la calidad de la red | 2 | 8 | 5 | 80
|  | 13.2. | Falta de espacio en disco durante la instalación | Instalación incompleta o fallida | Insuficiente espacio disponible en el disco | Recomendación de la cantidad de espacio en el disco necesaria para la correcta instalación de la aplicación | 3 | 9 | 6 | 162 | Verificar el espacio de almacenamiento disponible antes de la instalación | Equipo de soporte técnico | Implantación de aviso de falta almacenamiento para la instalación | 2 | 9 | 2 | 36
MANTENIMIENTO | 14. Actualización del software | 14.1. | Errores durante el proceso de actualización | El software no se actualiza correctamente, lo que puede llevar a mal funcionamiento o pérdida de datos | Problemas en el código de actualización o interrupciones durante el proceso | Simular el proceso de actualización en entornos de prueba que reflejen diversas configuraciones de usuario | 5 | 8 | 5 | 200 | Realizar pruebas exhaustivas de actualización en entornos de prueba antes de su despliegue | Equipo de desarrollo | Pruebas de actualización automatizadas | 2 | 8 | 5 | 80
|  | 14.2. | La nueva versión del software no es compatible con los datos generados por versiones anteriores | Pérdida o corrupción de datos | Cambios en la estructura de datos sin migración adecuada | Realizar pruebas de compatibilidad con diferentes conjuntos de datos históricos | 7 | 9 | 4 | 252 | Desarrollar scripts de migración de datos y realizar pruebas de compatibilidad de datos | Equipo de desarrollo | Implementar scripts de migración y pruebas de compatibilidad | 4 | 9 | 4 | 144
|  | 14.3. | Las configuraciones personalizadas del usuario se pierden durante la actualización | El software puede no funcionar según las expectativas del usuario | Falta de mecanismos para conservar configuraciones durante la actualización | Realizar pruebas de actualización con diferentes configuraciones personalizadas | 7 | 6 | 4 | 168 | Implementar un sistema de respaldo y restauración de configuraciones | Equipo de desarrollo | Sistema de respaldo y restauración de configuraciones | 4 | 6 | 4 | 96
| 15. Soporte y resolución de problemas | 15.1. | Tiempos de respuesta largos para resolver problemas reportados | Frustración del usuario y posible impacto negativo en la salud ocular debido a retrasos en el diagnóstico | Falta de personal o ineficiencia en el proceso de soporte | Simular incidentes y medir tiempos de respuesta | 6 | 9 | 3 | 162 | Mejorar los procesos de soporte y aumentar el personal de soporte | Equipo de soporte | Mejora de procesos y contratación de personal adicional | 2 | 9 | 3 | 54
|  | 15.2. | Vulnerabilidades de seguridad no resueltas debido a la falta de actualizaciones | Posibilidad de ataques y acceso no autorizado a datos sensibles | Falta de monitoreo y actualización de parches de seguridad | Simular ataques para evaluar la efectividad de las medidas de seguridad | 4 | 10 | 4 | 160 | Implementar un sistema de monitoreo de seguridad y un programa regular de actualizaciones de parches | Equipo de seguridad | Sistema de monitoreo de seguridad y programa de actualizaciones | 2 | 10 | 4 | 80
|  | 15.3. | Problemas comunes no documentados, lo que dificulta su resolución | Mayor tiempo de inactividad y frustración del usuario | Falta de un sistema de documentación y seguimiento de problemas | Mantener una base de datos de conocimiento accesible y actualizada con problemas y soluciones comunes | 3 | 8 | 8 | 192 | Implementar un sistema de gestión del conocimiento para documentar problemas y soluciones | Equipo de soporte | Sistema de gestión del conocimiento implementado | 2 | 8 | 6 | 96
| 16. Monitorización y mantenimiento preventivo | 16.1. | No se detectan problemas en tiempo real | Tiempo de inactividad prolongado y posible pérdida de datos críticos | Ausencia de herramientas de monitorización en tiempo real | Documentar procedimientos de respuesta y recuperación para los incidentes comunes | 5 | 8 | 5 | 200 | Implementar herramientas de monitorización en tiempo real | Equipo de infraestructura | Herramientas de monitorización implementadas | 3 | 8 | 5 | 120
USO | 17. Interacción del usuario con la aplicación | 17.1. | La interfaz de usuario es difícil de entender y utilizar | Errores en el uso del software y frustración del usuario | Diseño de interfaz deficiente y falta de pruebas con usuarios | Analizar el feedback de los usuarios para identificar áreas problemáticas | 3 | 10 | 3 | 90 | Mejorar el diseño de la interfaz y realizar pruebas de usabilidad | Equipo de diseño de la interfaz | Rediseño de la interfaz basado en pruebas de usabilidad | 1 | 10 | 3 | 30
|  | 17.2. | Los usuarios no reciben suficiente capacitación para utilizar el software | Uso incorrecto del software y posible interpretación errónea de los resultados | Falta de programas de capacitación y recursos educativos | Evaluar el nivel de conocimiento de los usuarios antes y después de la capacitación | 5 | 9 | 3 | 135 | Implementar programas de capacitación y proporcionar recursos educativos | Equipo de soporte y formación | Programa de capacitación y recursos educativos implementados | 2 | 9 | 3 | 54
|  | 17.3. | Los usuarios introducen datos incorrectos o incompletos | Resultados incorrectos o inconsistentes del análisis | Falta de validación de datos y diseño de interfaz deficiente | Mantener un sistema de registro de errores de entrada de datos para su análisis y mejora continua | 7 | 8 | 3 | 168 | Implementar validaciones de datos y mejorar la interfaz de entrada de datos | Equipo de desarrollo | Validaciones de datos y mejoras en la interfaz implementadas | 3 | 8 | 2 | 48
| 18. Desempeño del software | 18.1. | El software se cierra inesperadamente o deja de responder | Pérdida de datos y tiempo de inactividad | Errores de programación y falta de manejo de excepciones | Monitorear el software en producción para identificar patrones de fallos | 4 | 8 | 5 | 160 | Identificar y corregir errores de programación y mejorar el manejo de excepciones | Equipo de desarrollo | Corrección de errores y mejora del manejo de excepciones | 2 | 8 | 3 | 48
| 19. Gestión de datos | 19.1. | Los datos no se sincronizan correctamente entre dispositivos o usuarios | Inconsistencias en los datos y posibles errores en el análisis | Fallos en la lógica de sincronización y problemas de red | Realizar pruebas de sincronización de datos en diferentes escenarios | 6 | 9 | 5 | 270 | Mejorar la lógica de sincronización y la infraestructura de red | Equipo de desarrollo y de infraestructura | Lógica de sincronización mejorada e infraestructura de red optimizada | 3 | 9 | 5 | 135
ELIMINACIÓN | 20.Desinstalación de la aplicación | 20.1. | Los datos relacionados con la aplicación se pierden durante la desinstalación | Pérdida irreversible de datos del usuario | Falta de un proceso adecuado de respaldo de datos antes de la desinstalación | Verificar que todos los datos relacionados con la aplicación sean respaldados correctamente antes de la desinstalación | 7 | 7 | 4 | 196 | Implementar un proceso de respaldo de datos antes de la desinstalación | Equipo de desarrollo y de infraestructura | Proceso de respaldo de datos implementado antes de la desinstalación | 4 | 7 | 3 | 84
|  | 20.2. | Quedan archivos o configuraciones residuales en el sistema después de la desinstalación | Consumo innecesario de recursos y posibles conflictos con otras aplicaciones | Falta de limpieza completa durante el proceso de desinstalación | Verificar que no queden archivos residuales después de la desinstalación mediante inspección manual y herramientas de limpieza | 4 | 7 | 5 | 140 | Implementar un proceso de desinstalación que elimine completamente todos los archivos y configuraciones relacionados con la aplicación | Equipo de desarrollo y de infraestructura | Proceso de desinstalación mejorado para eliminar completamente los restos de la aplicación | 2 | 7 | 2 | 28
| 21. Eliminación de datos del usuario | 21.1. | Los usuarios eliminan accidentalmente sus datos antes de desinstalar la aplicación | Pérdida irreversible de datos importantes para el usuario | Falta de confirmación o advertencia antes de la eliminación de datos | Implementar confirmaciones o advertencias claras y prominentes antes de permitir la eliminación de datos del usuario | 6 | 8 | 4 | 192 | Implementar confirmaciones o advertencias antes de permitir la eliminación de datos del usuario | Equipo de desarrollo | Confirmaciones o advertencias implementadas antes de la eliminación de datos del usuario | 3 | 8 | 3 | 72
|  | 21.2. | Quedan datos del usuario en el sistema después de la desinstalación de la aplicación | Posible compromiso de la privacidad del usuario y riesgo de acceso no autorizado a datos sensibles | Falta de limpieza completa de los datos del usuario durante la desinstalación | Realizar pruebas de desinstalación en diferentes sistemas y dispositivos para verificar la eliminación completa de los datos | 5 | 9 | 8 | 360 | Implementar un proceso de desinstalación que elimine completamente todos los datos del usuario | Equipo de desarrollo y de infraestructura | Proceso de desinstalación mejorado para eliminar completamente los datos del usuario | 4 | 7 | 3 | 84