## AMFE PROCESO
ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E.)
AMFE DE PRODUCTO | [11 empty] | REALIZADO POR: VISION HEALTH SYSTEMS
NOMBRE DEL PRODUCTO: Glaucodtect | [11 empty] | REVISADO POR:
RESPONSABLE DEL PRODUCTO: GRUPO 6 | [11 empty] | VALIDADO POR:
ANÁLISIS | [9 empty] | FECHA:20/05/2024 |  | REVISIÓN
PRODUCTO | FASE | FALLOS POTENCIALES |  |  | ESTADO ACTUAL |  |  |  |  | ACCIÓN CORRECTIVA | RESPONSABLE/ PLAZO | SITUACIÓN DE MEJORA
|  | MODOS DE FALLO | EFECTOS | CAUSAS DEL MODO DE FALLO | MEDIDAS DE ENSAYO Y CONTROL PREVISTAS | FRECUENCIA | GRAVEDAD | DETECTABILIDAD | NR |  |  | ACCIONES IMPLANTADAS | FRECUENCIA | GRAVEDAD | DETECTABILIDAD | NR
SOFTWARE | Rendimiento | Fallas tecnicas del sistema | Errores y problemas del rendimiento del softwarre | Caída del sistema, problemas de conectividad que afecten a funcionamiento del software y el acceso a las instrucciones de la aplicación. | Medidas para identificar y prevenir los fallos periódicos | 9 | 10 | 7 | 630 | Medidas para identificar y prevenir los fallos periódicos | Técnicos responsables del funcionamiento del software - periódico | Sistemas identificadores de fallos | 6 | 7 | 5 | 210
| Calidad de imagen | Error en la indicación de la Calidad de la Imagen | indica incorrectamente la calidad de la imagen, lo que puede afectar la precisión del análisis de glaucoma | Algoritmo defectuoso, mala calibración del sistemao de enfoque | Análisis de calidad del algoritmo. Implementación sistema de calidad automática | 6 | 10 | 8 | 480 | Mejorar la precisión y el funcionamiento del software | Técnicos responsables del funcionamiento del software - 10 días | Actualizaciones de mejora del software | 5 | 6 | 7 | 210
|  | Error en la Segmentación de la Imagen | Segmentación incorrecta, lo que da lugar a una interpretación incorrecta de los resultados de glaucoma | Algoritmo defectuoso, falta de entrenamiento del modelo | Validación del algoritmo en situaciones adversas (conjuntos de datos de prueba variados) | 6 | 10 | 8 | 480 | Mejorar el rendimiento del software y analizarlo periodicamente | Equipo de TI - periódicamente - 5 días | Técnicas de preprocesamiento para mejorar la variabilidad | 5 | 6 | 7 | 210
| Actualización y funcionalidad | Desactualización del software | Desactualización de la Información Médica | Falta de mantenimiento, actualizaciones no implemtentadas, errores de sincronización | Revisión y pruebas de actualización antes de la implementación, evaluaciones periódicas | 7 | 9 | 6 | 378 | Automatizar procesos de actualización, revisión y pruebas de actualización antes de la implementación, evaluaciones periódicas | Equipo de TI - cuando sea necesario - díario | Evaluaciones periódicas | 3 | 5 | 2 | 30
|  | Imposibilidad de cargar los informes en el EHR | Falta de disponibilidad temporal de internet puede provocar que los informes realizados mediante el análisis no se guarden en el EHR del paciente | Fallos en la conectividad a internet, sobrecarga del servidor, errores de integración | Integración de nuevas pruebas regulares de carga y del servidor | 5 | 8 | 6 | 240 | Integración de nuevas pruebas regulares de carga y del servidor, mecanismos para asegurar la conectividad constante | Equipo de Infraestructura de Redes - 7 días | X | 3 | 5 | 5 | 75
PÁGINA WEB | Conectividad y rendimiento | Fallas tecnicas del sistema | Caída del sistema, errores de software, problemas de conectividad que afecten a funcionamiento del software y el acceso a las instrucciones de la aplicación. | Actualizaciones fallidas, errores de programación y problemas de hardware | Implementar sistemas de redundancia para la infraestructura | 8 | 9 | 7 | 504 | Implementar sistemas de redundancia para la infraestructura, además de monitorización de la red y el servidor | Equipo de Desarrollo de Software- 6 días | Sistema innovador de redundancia | 6 | 6 | 5 | 180
|  | Tiempo de carga lento | Mala experiencia del usuario, disminución de la tasa de utilización de los usuarios | Servidor lento o imágenes y recursos sin optimizar | Optimización de imágenes y recursos, mejorar infraestructura del servidor, pruebas de rendimiento | 4 | 5 | 2 | 40 | Optimización de imágenes y recursos, pruebas de rendimiento y cargas periódicas | Técnicos de datos - Díario | X | 3 | 4 | 2 | 24
|  | Interrupciones de conectividad a Internet | Interrupciones en la conexión a internet que impidan el acceso a la última versión de las instrucciones de uso | Problemas de conectividad a Internet, fallas en el servidor | Monitoreo continuo del servidor y de la red y realización de pruebas regulares de la conectividad | 5 | 5 | 3 | 75 | Monitoreo continuo del servidor y de la red y realización de pruebas regulares de la conectividad | Técnicos de infraestructura - 3 días | X | 3 | 3 | 2 | 18
| Visualización y acceso | Errores en la visualización de la tabla de resultados | Información incorrecta o inaccesible para los pacientes | Problemas de compatibilidad en el navegador, problemas en el código de HTML/CSS | Pruebas de compatibiliad en diferentes navegadores | 7 | 10 | 8 | 560 | Validación de código y pruebas de compatibiliad en diferentes navegadores | Técnicos de datos - Díario | Nuevas pruebas de compatibilidad | 3 | 8 | 6 | 144
|  | Inaccesibilidad en diferentes dispositivos, como en moviles por ejemplo | Mala experiencia de usuario, inaccesibilidad a la web | Problemas en terminos de programación, problemas de css. | Pruebas de usabilidad en diferentes dispositivos y tamaños de pantalla | 6 | 8 | 4 | 192 | Pruebas de usabilidad en diferentes dispositivos y comprobación en cada tipo de ellos | Técnicos de seguridad - 20 días | Pruebas de usabilidad en diferentes dispositivos | 4 | 6 | 3 | 72
| Seguridad | Acceso no autorizado a la sección de descargas | Riesgo de seguridad, descarga no autorizada del software | Errores de configuración de permisos, vulnerabilidades de seguridad | Revisión y mejora de las politicas de servicios, pruebas para identificar vulnerabilidades | 7 | 9 | 6 | 378 | Revisión y mejora de las politicas de servicios, pruebas para identificar vulnerabilidades | Técnicos de seguridad - 3 días | Implantación de nuevos sistemas de calidad | 6 | 7 | 3 | 126
INTERFAZ | Formato e información | Interrupción en la continuidad de atención al paciente | Falta de acceso a las instrucciones puede aumentar el riesgo de errores médicos derivados del desconocimiento de utilización del software y comprometer la calidad de la atención al paciente | Falta de acceso a las instrucciones de uso y problemas de la conectividad a internet | En la interfaz de usuario se podrá acceder al módulo de instrucciones de uso para visualizar la última versión de las instrucciones registrada para poder acceder a ellas de forma offline | 7 | 9 | 7 | 441 | En la interfaz de usuario se podrá acceder al módulo de instrucciones de uso para visualizar la última versión de las instrucciones registrada para poder acceder a ellas de forma offline | Responsable técnico - 9 días | Mecanismo alternativo | 4 | 7 | 5 | 140
|  | Imposibilidad de cargar los informes en el EHR | La falta de disponibilidad temporal de internet puede provocar que los informes realizados mediante el análisis no se guarden en el EHR del paciente | Fallos de conexión a internet y problemas de sincronización del sistema | mecanismo de salvaguardia que almacena los archivos de forma local para evitar la pérdida de información y una vez restablecida la conexión la subida a la nube se realizará | 5 | 8 | 6 | 240 | Integración de nuevas pruebas regulares de carga y del servidor, mecanismos para asegurar la conectividad constante | Equipo de Infraestructura de Redes - 7 días | Implantación de nuevas pruebas regulares para servidores | 3 | 5 | 5 | 75
| Usabiliad y diseño | Dificultad sobre el manejo de la interfaz | Los usuarios experimentan insatisfacción o descontento con la aplicación y su funcionamiento. Aplicación con funcionalidad reducida | Estructura de la app de alta dificultad de comprensión, lenguage confuso y interfaz mal estructurada | Mejora en el formato y estructura de la interfaz | 4 | 6 | 5 | 120 | Revisar y rediseñar la interfaz de la aplicación para hacerla más intuitiva y fácil de usar | Diseñador de la app - 14 días | X | 3 | 5 | 3 | 45
|  | Poca claridad de los resultados |  | Poca precisión en los resultados | Control del proceso de detección de calidad | 5 | 10 | 6 | 300 | Mejorar la precisión y la interpretabilidad de los datos | Equipo de desarrollo y calidad - 10 días | optimizar el algoritmo de generación de resultados para aumentar la precisión | 4 | 8 | 4 | 128
|  | Dificultad del usuario para interptretar imágenes |  | Falta de guía para la interpretación de imágenes, mala resolución de la imagen | Compatibilidad de formatos de imagen | 9 | 8 | 4 | 288 | Proporcionar orientación clara y recursos | Equipo de desarrollo y soporte técnico - 3 días | Información o instrucciones necesarias para la itnerpretación de las imágenes | 6 | 5 | 3 | 90
ETIQUETA | Información | Errores en la fecha de fabricación o caducidad | Problemas de precisión y claridad en la información de la etiqueta | Falta de controles de calidad adecuados durante el proceso de impresión y etiquetado. Errores humanos en la introducción de datos. Falta de cumplimiento normativo y conocimiento de las regulaciones por parte del personal. | Implementar sistemas de verificación automatizada para detectar errores. Realizar auditorías regulares para garantizar el cumplimiento de las normativas Proporcionar capacitación regular al personal sobre la importancia de la precisión y claridad de la información de la etiqueta. | 9 | 9 | 7 | 567 | Implementar sistemas de verificación automatizada y realizar auditorías regulares | Equipo de Control de Calidad - Díario | Se han establecido procedimientos de revisión y se ha rediseñado el formato de las etiquetas para mejorar la legibilidad | 5 | 4 | 6 | 120
|  | Error en la indicación si es producto sanitario o no |  |  |  | 7 | 8 | 6 | 336 |  | Equipo de Control de Calidad - Díario |  | 3 | 4 | 3 | 36
|  | Información ilegible o difícil de entender |  |  |  | 7 | 10 | 7 | 490 |  | Equipo de Control de Calidad - Díario |  | 3 | 5 | 6 | 90
|  | Ausencia o incorrecta indicación del marcado CE |  |  |  | 9 | 10 | 8 | 720 |  | Equipo de Control de Calidad - Díario |  | 4 | 8 | 4 | 128
|  | Falsificación de la información | Pérdida de confianza en la marca y daño a la reputación de la empresa. | Falta de controles de calidad adecuados durante el proceso de impresión y etiquetado. | Implementar medidas de seguridad adicionales en el diseño de las etiquetas | 9 | 10 | 8 | 720 | Implementar medidas de seguridad adicionales para prevenir la falsificación | Equipo de Control de Calidad - Díario | Se han incorporado medidas de seguridad adicionales | 5 | 6 | 4 | 120
| Identificación | Falta de UDI | La etiqueta no tiene un UDI asignado, lo que dificulta su rastreo y puede provocar problemas en la gestión del inventario | Omisión del UDI durante la fase de diseño o producción del producto. | Implementar controles de calidad para verificar que todos los productos sean etiquetados correctamente con un UDI único. | 9 | 10 | 7 | 630 | Implementar un proceso de verificación adicional durante la producción | Equipo de Control de Calidad - 7 días | Se ha establecido un proceso de verificación adicional durante la producción para asegurar que todas las etiquetas tengan asignado un UDI único | 6 | 5 | 6 | 180
|  | Error de lectura del UDI | Los sistemas de lectura no pueden leer correctamente el UDI | Fallos en los dispositivos de lectura | Mantener los dispositivos de lectura en condiciones óptimas y realizar mantenimiento | 7 | 10 | 6 | 420 | Realizar pruebas de rendimiento periódicas en los dispositivos de lectura | Equipo de Control de Calidad - 7 días | Se han realizado pruebas de rendimiento periódicas en los dispositivos de lectura | 6 | 5 | 5 | 150
|  | Falta de actualización del UDI | La información asociada al UDI no se actualiza correctamente | Falta de procedimientos claros, Errores al ingresar o actualizar los datos. | Realizar pruebas periódicas de integración entre los sistemas de seguimiento | 7 | 10 | 7 | 490 | mplementar un procedimiento de actualización de datos del UDI más riguroso, con controles adicionales para garantizar la integridad y precisión | Equipo de IT - 4 días | Se ha establecido un proceso de revisión regular de la integración | 6 | 5 | 3 | 90
| Seguridad | Deterioro físico | La etiqueta se daña, se desgasta, lo que puede hacer que la información sea ilegible o que la etiqueta se desprenda del objeto al que está adherida | Manipulación brusca durante el transporte o almacenamiento o malas condiciones ambientales | Pruebas de resistencia a diferentes condiciones ambientales y al desgaste | 9 | 10 | 8 | 720 | Seleccionar materiales de etiquetado más resistentes y duraderos | Equipo de Control de Calidad - Continuo | Se han seleccionado materiales de etiquetado más resistentes y duraderos | 7 | 6 | 4 | 168
|  | Fallas en la gestión de accesos | Acceso no autorizado a la información protegida por la etiqueta | Deficiencias en los controles de acceso y autorización | Realizar pruebas de autenticación y revisiones regulares | 7 | 10 | 7 | 490 | Implementar un sistema de autenticación más robusto, como el uso de contraseñas seguras o biométria | Equipo de TI - 2 días | Se ha implementado un sistema de autenticación de dos factores | 5 | 6 | 6 | 180
|  | Vulnerabilidades de seguridad física | Manipulación, eliminación o reemplazo físico, lo que puede resultar en acceso no autorizado | Falta de medidas de seguridad física en el diseño de la etiqueta o en el entorno donde se aplica | Implementar técnicas de seguridad adicionales | 9 | 10 | 9 | 810 | Evaluar y actualizar regularmente las medidas de seguridad física en el diseño y aplicación | Equipo de Seguridad - 14 días | Se han incorporado hologramas | 5 | 7 | 6 | 210
INSTRUCCIONES | Claridad y accesibilidad | Instrucciones ambiguas o poco claras | Confusión por parte del usuario al intentar comprender las instrucciones | Falta de pruebas de usabilidad con usuarios representativos para evaluar la claridad de las instrucciones | Realizar pruebas de usabilidad | 8 | 8 | 7 | 448 | Realizar pruebas de usabilidad con usuarios representativos para identificar áreas de confusión y hacer ajustes | Equipo de Pruebas de Usabilidad - continuo | Simplificar el lenguaje para mejorar la comprensión del usuario. | 4 | 5 | 7 | 140
|  | Complejidad excesiva | Dificultad para los usuarios para seguir las instrucciones debido a la sobrecarga de información | Inclusión de detalles innecesarios o demasiado técnicos en las instrucciones | Dividir las instrucciones en pasos claros y concisos | 8 | 7 | 6 | 336 | Dividir las instrucciones en pasos claros y concisos | Equipo de Redacción Técnica - 3 días | Se revisaron las instrucciones y se eliminó información redundante | 4 | 5 | 3 | 60
| Calidad y actualización de las Instrucciones | Errores en la traducción | Pérdida de precisión y claridad en las instrucciones debido a errores | Uso de traductores automáticos o no cualificados | Contratar traductores profesionales con experiencia específica | 5 | 6 | 7 | 210 | Contratar traductores profesionales | Equipo de contratación - 3 días | Se ha contratado a un equipo de traductores profesionales | 5 | 6 | 4 | 120
|  | Falta de actualización | Riesgo de proporcionar información obsoleta o incorrecta | Falta de un sistema formal para mantener y actualizar regularmente las instrucciones | Implementar un proceso formal de gestión de cambios para revisar y actualizar regularmente las instrucciones | 6 | 9 | 8 | 432 | Implementar un proceso formal de gestión de cambios para revisar y actualizar regularmente las instrucciones | Equipo de Redacción Técnica - 3 días | Se iha implementado un proceso formal de gestión de cambios para revisar y actualizar regularmente las instrucciones | 6 | 6 | 5 | 180
|  | Contradicciones internas | Confusión por parte del usuario debido a información inconsistente o contradictoria | Falta de coordinación entre diferentes partes del equipo | Establecer un proceso de revisión y aprobación claro para las instrucciones | 8 | 10 | 7 | 560 | Establecer un proceso de revisión y aprobación | Equipo de Redacción Técnica - 3 días | Se ha establecido un proceso de revisión y aprobación | 6 | 5 | 6 | 180
| Información relevante | Omisión de advertencias importantes | Riesgo de lesiones o daños debido a la falta de advertencia sobre riesgos | Falta de comprensión o subestimación de los posibles peligros asociados con el producto | Realizar un análisis de riesgos exhaustivo para identificar y evaluar todos los posibles peligros | 9 | 9 | 7 | 567 | Realizar un análisis de riesgos exhaustivo para identificar y evaluar todos los posibles peligros | Equipo de Redacción Técnica - 3 días | Se ha realizado un análisis de riesgos exhaustivo | 5 | 6 | 4 | 120
|  | Falta de ilustraciones o diagramas | Falta de representaciones visuales que aclaren el proceso o procedimiento | Falta de recursos o habilidades para crear ilustraciones | Contratar a un ilustrador profesional | 7 | 8 | 6 | 336 | Contratar a un ilustrador profesional | Equipo de contratación - 3 días | Se ha contratado a un profesional | 3 | 3 | 2 | 18