## AMFE PROCESO
ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E.)
AMFE DE PROCESO | [11 empty] | REALIZADO POR: VISION HEALTH SYSTEMS
NOMBRE DEL PROCESO: Desarrollo de software de apoyo al diagnóstico del glaucoma. | [11 empty] | REVISADO POR:
RESPONSABLE DEL PROCESO: GRUPO 6 | [11 empty] | VALIDADO POR:
ANÁLISIS | [9 empty] | FECHA:20/05/2024 |  | REVISIÓN
PROCESO | FASE | FALLOS POTENCIALES |  |  | ESTADO ACTUAL |  |  |  |  | ACCIÓN CORRECTIVA | RESPONSABLE/ PLAZO | SITUACIÓN DE MEJORA
|  | MODOS DE FALLO | EFECTOS | CAUSAS DEL MODO DE FALLO | MEDIDAS DE ENSAYO Y CONTROL PREVISTAS | FRECUENCIA | GRAVEDAD | DETECTABILIDAD | NR |  |  | ACCIONES IMPLANTADAS | FRECUENCIA | GRAVEDAD | DETECTABILIDAD | NR
1. Captura de imágenes | 1.1. | Imagen con desenfoque | Imágenes no aptas para diágnostico | Mal ajuste del equipo | Revisiones periódicas de equipos | 8 | 8 | 5 | 320 | Recalibrar equipos | Responsable de la captación de imágenes / 10 dias | Equipos recalibrados y revisados | 3 | 8 | 3 | 72
| 1.2. | Imagen con ruido | Imágenes no aptas para diágnostico | Sensibilidad del sensor de imagen en condiciones de poca luz o en configuraciones de alta sensibilidad | Revisión de la correcta configuración de captura de imagen | 8 | 8 | 4 | 256 | Reconfiguración del equipo de toma de imágenes | Técnico de la configuración de maquinaría / 7 dias | Mantenimiento de la correcta configuración de la maquinaría necesaria | 4 | 8 | 2 | 64
| 1.3. | Imagen con bajo contraste | Imágenes no aptas para diágnostico | Inadecuada iluminación a la hora de la toma de la imagen | Verficación de una buena iluminaciñon para la correcta toma de la imagen retiniana | 7 | 8 | 5 | 280 | Verficación de la correcta iluminación previa a la toma de imágenes | Responsable de la captación de imágenes / Diario | Calibración de niveles de iluminacion de la sala y el paciente | 3 | 8 | 4 | 96
| 1.4. | Movimiento ocular por parte del paciente | Imágenes con degradacion de calidad, generando artefactos y errores en la segmentacion | Movimientos causados por movimientos involuntarios del paciente o falta de estabilizacion del dispositivo | Implementación de instrucciones y entrenamiento para la estabilizacion del paciente | 9 | 9 | 2 | 162 | Implementar un programa de capacitación para el personal médico sobre técnicas para reducir el movimiento del paciente durante la captura de imágenes retinianas. | Responsable de captacion y desarrollo del personal médico / 30 días | Programa de capacitación del personal para la correcta estabilizacion del paciente | 5 | 9 | 2 | 90
| 1.5. | Alta saturación de la imagen | Pérdida de detalles en áreas sobreexpuestas, dificultando la interpretación precisa de la imagen | La saturación puede ser causada por una intensidad de luz demasiado alta o una configuración inadecuada de la exposición de la cámara | Implementación de medidas de calibración del equipo y pruebas de exposición | 7 | 10 | 5 | 350 | Implementar un control automático de exposición o ajustar manualmente la configuración de la cámara para evitar la saturación de la imagen. | Equipo de tecnología médica o personal encargado de la operación del equipo de captura de imágenes. / 15 días | Control de la exposicion de la camara para evitar la elevada saturacion de la imagen en ciertos puntos | 5 | 10 | 3 | 150
2. Análisis de imágenes | 2.1. | Análisis incorrecto | Diagnóstico erroneo | Algoritmo de Matlab mal implementado | Pruebas exhaustivas con dataset validado | 6 | 9 | 4 | 216 | Mejorar algoritmo de Matlab | Encargado del análisis de imágenes / 10 dias | Algoritmo recalibrado y validado | 2 | 8 | 3 | 48
| 2.2. | Fallo de segmentación automática | Mediciones inexactas, diagnósticos erróneos y errores en la interpretación clínica de las imágenes | Complejidad de las retinas, artefactos en las imágenes, variabilidad en la calidad o estructura de la imagen | Revisiones periódicas del algoritmo y revisiones manuelaes de los resultados obtenidos | 8 | 8 | 3 | 192 | Implementar algoritmos más avanzados, o realizar una calibración adecuada para el algoritmo actual | Desarrollador de software | Actualizaciones constantes del sfotware para una detcción más avanzada | 5 | 8 | 3 | 120
| 2.3. | Fallo de registro de imágenes | Dificultades en la clasificación de las imágenes | Falta de puntos de referencia para el registro automáctiop de la imágenes o fallos en la determinación del ID | Pruebas periódicas del algoritmo de registro y clasificación de imágenes | 5 | 9 | 6 | 270 | Implementar una notificación para que el paciente sepa el correcto guardado de sus imágenes | Desarrollador del software y resposable de captación de imágenes | Software de notificación de correcto archivado de imágenes en pacientes | 2 | 9 | 6 | 108
| 2.4. | Fallo de detección de anomalías | Falsos negativos, retrasando el diagnostico y tratamiento | Algoritmo insuficientemente entrenado o baja calidad de imágenes | Validación continua del algoritmo y revision de imágenes por expertos | 8 | 9 | 8 | 576 | Mejorar los algoritmos de detección, entrenarlos con más datos y mejorar la calidad de las imágenes | Equipo de tecnología médica y desarrrolladores software | Implantación de continuo desarrollo del algoritmo con los nuevos datos archivados | 4 | 9 | 5 | 180
| 2.5. | Fallo en preprocesamiento de imágenes | Resultados de análisis inexactos | Inadecuada preparación de las imágenes | Evaluación y ajuste periódico de los algoritmos de preprocesamiento | 7 | 7 | 3 | 147 | Implementar algoritmos de preprocesamiento más avanzados | Equipo de tecnología médica y desarrrolladores software | Desarrollo de algoritmos de preprocesamiento más avanzados | 4 | 7 | 3 | 84
3. Almacenamiento de datos | 3.1. | Perdida de datos | Perdida de historial medico | Conexión a la base de datos fallida | Backups automáticos y monitoreo continuo | 5 | 9 | 3 | 135 | Implementar redundancia | Encargados del almacenamiento de datos / 15 dias | Redundancia y backups diarios implementados | 2 | 8 | 2 | 32
| 3.2. | Integridad incorrecta de los datos | Pérdida de información, datos corruptos | Errores en la escritura/lectura de datos | Redundancia en el almacenamiento (backups y recuperación de datos) | 5 | 9 | 6 | 270 | Realizar verificaciones periódicas de la integridad de los datos | Equipo de Tecnología de la Información (TI) | Verificaciones de la correcta integridad de los datos | 2 | 9 | 3 | 54
| 3.3. | Brecha de seguridad de los datos | Acceso no autorizado a datos sensibles | Falta de medidas de seguridad adecuadas | Realizar evaluaciones de seguridad peródicas, pruebas de penetración | 4 | 10 | 9 | 360 | Implementar un sistema de cifrado de datos y controles de acceso estrictos | Equipo de sguridad de TI y administradores de sistemas de datos | Sistema de cifrado de datos y sistemas de identificadores para el mantenimiento del anonimato del paciente | 2 | 10 | 5 | 100
| 3.4. | Fallo en la disponibilidad de datos | Interrupción en el acceso a datos esenciales | Fallos en el hardware, interrupción en el suministro eléctrico… | Configurar sistemas de alta disponibilidad y realizar simulacros de recuperación de datos | 7 | 8 | 3 | 168 | Implementar sistemas de alta disponibilidad y soluciones de recuperación de datos ante errores | Equipos de TI y administradores de sistemas | Servicio de rápida recuperacion de datos de pacientes en caso de error del sistema | 4 | 8 | 3 | 96
| 3.5. | Incapacidad de manejar grandes cantidades de datos | Ralentización en el rendimiento del sistema | Infraestructura de almacenamiento inadecuada | Realizar pruebas de carga de datos periódicas, previas a añadir grandes cantidades de datos de pacienetes, para verificar el correcto funcionamiento del almacenaje | 7 | 7 | 4 | 196 | Escalado de la infraestructura del almacenamiento de datos | Equipo de TI y administradores de bases de datos | Mejora periódica de la infraestrctura de almacenaje de datos y optimizacion de los datos almacenados | 3 | 7 | 4 | 84
4. Generación de reportes | 4.1. | Reporte incorrecto | Información incorrecta para el médico | Error en el código de genración | Revisión y pruebas de lógica de reportes | 5 | 8 | 4 | 160 | Revisar lógica de generación | Encargados de la generación de reportes / 15 dias | Lógica revisada y probada | 2 | 7 | 3 | 42
| 4.2. | Retraso en la disponibilidad de reportes | Toma de decisiones clínicas inoportunas | Problemas de rendimiento de sistemas | Monitorización del rendimiento del sistema en tiempo real | 5 | 8 | 4 | 160 | Optimización del rendimiento del sistema | Administradores de sistemas | Revisiones periódicas del correcto y óptimo funcionamiento del sistema | 3 | 8 | 3 | 72
| 4.3. | Integridad de datos del reporte incorrecta | Reportes incompletos o con datos erróneos | Fallos en la entrada de datos y errores en el procesamiento de los datos | Verificaciones automáticas de integridad de datos | 6 | 9 | 5 | 270 | Implementación de mecanismos de verificación y validación de datos | Personal encargado de la entrada de datos e el sistema | Mejoras en los procesos de entrada de datos | 2 | 9 | 3 | 54
| 4.4. | Incorrecta personalización de reportes | Reportes que no satisfacen las necesidades espcíficas de los usuarios finiales, afectando su utilidad | Falta de flexibilidad del software en la generación de reportes | Revisión periódica del software e implementación de encuestas de satisfacción al usuario | 4 | 6 | 6 | 144 | Realizar análisis de necesidades de los usuarios y proporcionar opciones de personaliación | Equipo de desarrollo de software y personal clínicas | Implementación de encuestas de satisfacción y actuación en base a los resultados | 2 | 7 | 4 | 56
| 4.5. | Interpretación de datos incorrecta | Posibles decisiones clínicas inadecuadas | Falta de claridad en la presentación de los datos | Realizar pruebas de usabilidad de reportes, usar un leguaje claro y porporcionar capacitación adecuada | 6 | 8 | 5 | 240 | Mejora de la presentación y visualización de los datos en los reportes | Equipo de desarrollo de software y personal clínico | Uso de un lenguaje claro en los reportes y proporcionar capaciración adecuada a los usuarios sobre cómo interpretar los resultados | 2 | 8 | 5 | 80
5. Presentación de resultados | 5.1. | Resultados mal presentados | Información confusa o incompleta | Mal diseño de la interfaz | Pruebas de usabilidad y revisiones de diseño | 6 | 8 | 4 | 192 | Mejorar diseño de interfaz de usuario | Encargados de las presentaciones de resultados / 20 dias | Interfaz revisada y mejorada | 3 | 7 | 3 | 63
| 5.2. | Visualización de imágenes incorrecta | Imágenes presentadas con mala calidad, provocando una mala compresión de los resultados | Elección inapropiada de escalas o aparición de artefactos | Obtener retroalimentación de los usuarios sobre la visualización de imágenes | 6 | 6 | 5 | 180 | Asegurar la captura de imágenes en alta resolución y con colores adecuados | Equipo de TI y personal clínico | Encuestas sobre los colores de imágenes y sobre posibles mejoras para la interpretación | 2 | 8 | 2 | 32
| 5.3. | Fallo en la estructura del reporte | Reporte mal estructurado, dificultando la búsqueda y comprensión de la información | Diseño desorganizado del reporte | Pruebas de usabilidad con usuarios finales | 5 | 5 | 8 | 200 | Restructurar el diseño del reporte, crenado secciones claras y organizando la información | Equipos de diseño de UX/UI y personal clínico | Fijación de una estructura del reporte fija para la correcta compresión de todos los usuarios | 3 | 5 | 8 | 120
6. Instrucciones de uso eléctronicas | 6.1 | Mal uso del producto debido al limitado acceso a las instrucciones | Imposibilidad de acceso a las instrucciones de uso actualizadas | Problemas de acceso a Internet | Adición de las instrucciones de uso en la instalación de la aplicación, unidas a la versión de la aplicación instalada | 6 | 7 | 6 | 252 | Habilitar la posibilidad del contacto a la empresa para recibir las instrucciones en formato análogico | Responsable de diseño de la aplicación e instrucciones de uso | Habilitar el acceso a las instrucciones actualizadas en papel | 2 | 7 | 6 | 84
| 6.2 |  | Imposibilidad de acceso a las instrucciones de uso debido al formato | Formato de descarga de las instrucciones incorrecto | Verificación de la posibilidad de apertura de las instrucciones con diferentes sistemas operativos | 4 | 8 | 3 | 96 | Añadir el formato de las instrucciones acorde a cada sistema operativo | Responsable de diseño de la aplicación e instrucciones de uso | Incluir las instrucciones de uso en un formato estándar para la posible apertura por parte de todos los usuarios | 3 | 8 | 3 | 72
| 6.3 | Mal uso del producto debido a la mala comprensión de las instrucciones | Mala comprensión del funcionamiento del software por la falta del conocimiento del idioma | Falta de existencia de las intrucciones en el idioma del usuario | Identificación de los países dónde más se descargue la APP | 8 | 8 | 2 | 128 | Habilitar la posibilidad del contacto a la empresa para recibir las instrucciones en el idioma pertinente | Responsable de diseño de la aplicación e instrucciones de uso | Realizar la traducción de las instrucciones de uso en los idiomas oficiales de los países de comercialización | 3 | 8 | 2 | 48