## AMFE PROCESO
ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E.)
AMFE DE PROCESO | [11 empty] | REALIZADO POR: VISION HEALTH SYSTEMS
NOMBRE DEL PROCESO: Desarrollo de software de apoyo al diagnóstico del glaucoma. | [11 empty] | REVISADO POR:
RESPONSABLE DEL PROCESO: GRUPO 6 | [11 empty] | VALIDADO POR:
ANÁLISIS | [9 empty] | FECHA:20/05/2024 |  | REVISIÓN
PROCESO | FASE | FALLOS POTENCIALES |  |  | ESTADO ACTUAL |  |  |  |  | ACCIÓN CORRECTIVA | RESPONSABLE/ PLAZO | SITUACIÓN DE MEJORA
|  | MODOS DE FALLO | EFECTOS | CAUSAS DEL MODO DE FALLO | MEDIDAS DE ENSAYO Y CONTROL PREVISTAS | FRECUENCIA | GRAVEDAD | DETECTABILIDAD | NR |  |  | ACCIONES IMPLANTADAS | FRECUENCIA | GRAVEDAD | DETECTABILIDAD | NR
SOFTWARE | 1.1. | Fallas tecnicas del sistema | Errores y problemas del rendimiento del softwarre | Caída del sistema, problemas de conectividad que afecten a funcionamiento del software y el acceso a las instrucciones de la aplicación. | Medidas para identificar y prevenir los fallos periódicos | 9 | 10 | 7 | 630 | Medidas para identificar y prevenir los fallos periódicos | Técnicos responsables del funcionamiento del software - periódico | Sistemas identificadores de fallos | 6 | 7 | 5 | 210
| 1.2. | Error en la indicación de la Calidad de la Imagen | indica incorrectamente la calidad de la imagen, lo que puede afectar la precisión del análisis de glaucoma | Algoritmo defectuoso, mala calibración del sistemao de enfoque | Análisis de calidad del algoritmo. Implementación sistema de calidad automática | 6 | 10 | 8 | 480 | Mejorar la precisión y el funcionamiento del software | Técnicos responsables del funcionamiento del software - 10 días | Actualizaciones de mejora del software | 5 | 8 | 7 | 280
| 1.3. | Desactualización del software | Desactualización de la Información Médica | Falta de mantenimiento, actualizaciones no implemtentadas, errores de sincronización | Revisión y pruebas de actualización antes de la implementación, evaluaciones periódicas | 7 | 9 | 6 | 378 | Automatizar procesos de actualización, revisión y pruebas de actualización antes de la implementación, evaluaciones periódicas | Equipo de TI - cuando sea necesario - díario | Evaluaciones periódicas | 3 | 5 | 2 | 30
| 1.4. | Error en la Segmentación de la Imagen | Segmentación incorrecta, lo que da lugar a una interpretación incorrecta de los resultados de glaucoma | Algoritmo defectuoso, falta de entrenamiento del modelo | Validación del algoritmo en situaciones adversas (conjuntos de datos de prueba variados) | 6 | 10 | 8 | 480 | Mejorar el rendimiento del software y analizarlo periodicamente | Equipo de TI - periódicamente - 5 días | Técnicas de preprocesamiento para mejorar la variabilidad | 5 | 8 | 7 | 280
| 1.5. | Imposibilidad de cargar los informes en el EHR | Falta de disponibilidad temporal de internet puede provocar que los informes realizados mediante el análisis no se guarden en el EHR del paciente | Fallos en la conectividad a internet, sobrecarga del servidor, errores de integración | Integración de nuevas pruebas regulares de carga y del servidor | 5 | 8 | 6 | 240 | Integración de nuevas pruebas regulares de carga y del servidor, mecanismos para asegurar la conectividad constante | Equipo de Infraestructura de Redes - 7 días | Mecanismo para archivar y no perder información relevante | 3 | 5 | 5 | 75
PÁGINA WEB | 2.1. | Fallas tecnicas del sistema | Caída del sistema, errores de software, problemas de conectividad que afecten a funcionamiento del software y el acceso a las instrucciones de la aplicación. | Actualizaciones fallidas, errores de programación y problemas de hardware | Implementar sistemas de redundancia para la infraestructura | 8 | 9 | 7 | 504 | Implementar sistemas de redundancia para la infraestructura, además de monitorización de la red y el servidor | Equipo de Desarrollo de Software- 6 días | Sistema innovador de redundancia | 6 | 6 | 5 | 180
| 2.2. | Interrupciones de conectividad a Internet | Interrupciones en la conexión a internet que impidan el acceso a la última versión de las instrucciones de uso | Problemas de conectividad a Internet, fallas en el servidor | Monitoreo continuo del servidor y de la red y realización de pruebas regulares de la conectividad | 5 | 5 | 3 | 75 | Monitoreo continuo del servidor y de la red y realización de pruebas regulares de la conectividad | Técnicos de infraestructura - 3 días | Implementación de nuevas pruebas y mantenimiento de la red | 3 | 3 | 2 | 18
| 2.3. | Errores en la visualización de la tabla de resultados | Información incorrecta o inaccesible para los pacientes | Problemas de compatibilidad en el navegador, problemas en el código de HTML/CSS | Pruebas de compatibiliad en diferentes navegadores | 7 | 10 | 8 | 560 | Validación de código y pruebas de compatibiliad en diferentes navegadores | Técnicos de datos - Díario | Nuevas pruebas de compatibilidad | 3 | 8 | 6 | 144
| 2.4. | Tiempo de carga lento | Mala experiencia del usuario, disminución de la tasa de utilización de los usuarios | Servidor lento o imágenes y recursos sin optimizar | Optimización de imágenes y recursos, mejorar infraestructura del servidor, pruebas de rendimiento | 4 | 5 | 2 | 40 | Optimización de imágenes y recursos, pruebas de rendimiento y cargas periódicas | Técnicos de datos - Díario | Mantenimiento de la web y del servidor | 3 | 4 | 2 | 24
| 2.5. | Acceso no autorizado a la sección de descargas | Riesgo de seguridad, descarga no autorizada del software | Errores de configuración de permisos, vulnerabilidades de seguridad | Revisión y mejora de las politicas de servicios, pruebas para identificar vulnerabilidades | 7 | 9 | 6 | 378 | Revisión y mejora de las politicas de servicios, pruebas para identificar vulnerabilidades | Técnicos de seguridad - 3 días | Implantación de nuevos sistemas de calidad | 6 | 7 | 3 | 126
| 2.6. | Inaccesibilidad en diferentes dispositivos, como en moviles por ejemplo | Mala experiencia de usuario, inaccesibilidad a la web | Problemas en terminos de programación, problemas de css. | Pruebas de usabilidad en diferentes dispositivos y tamaños de pantalla | 6 | 8 | 4 | 192 | Pruebas de usabilidad en diferentes dispositivos y comprobación en cada tipo de ellos | Técnicos de seguridad - 20 días | Pruebas de usabilidad en diferentes dispositivos | 4 | 6 | 3 | 72
INTERFAZ | 3.1. | Interrupción en la continuidad de atención al paciente | Falta de acceso a las instrucciones puede aumentar el riesgo de errores médicos derivados del desconocimiento de utilización del software y comprometer la calidad de la atención al paciente | Falta de acceso a las instrucciones de uso y problemas de la conectividad a internet | En la interfaz de usuario se podrá acceder al módulo de instrucciones de uso para visualizar la última versión de las instrucciones registrada para poder acceder a ellas de forma offline | 7 | 9 | 7 | 441 | En la interfaz de usuario se podrá acceder al módulo de instrucciones de uso para visualizar la última versión de las instrucciones registrada para poder acceder a ellas de forma offline | Responsable técnico - 9 días | Mecanismo alternativo | 4 | 7 | 5 | 140
| 3.2. | Imposibilidad de cargar los informes en el EHR | La falta de disponibilidad temporal de internet puede provocar que los informes realizados mediante el análisis no se guarden en el EHR del paciente | Fallos de conexión a internet y problemas de sincronización del sistema | mecanismo de salvaguardia que almacena los archivos de forma local para evitar la pérdida de información y una vez restablecida la conexión la subida a la nube se realizará | 5 | 8 | 6 | 240 | Integración de nuevas pruebas regulares de carga y del servidor, mecanismos para asegurar la conectividad constante | Equipo de Infraestructura de Redes - 7 días | Implantación de nuevas pruebas regulares para servidores | 3 | 5 | 5 | 75
| 3.3. | Dificultad sobre el manejo de la interfaz | Los usuarios experimentan insatisfacción o descontento con la aplicación y su funcionamiento. Aplicación con funcionalidad reducida | Estructura de la app de alta dificultad de comprensión, lenguage confuso y interfaz mal estructurada | Mejora en el formato y estructura de la interfaz | 4 | 6 | 5 | 120 | Revisar y rediseñar la interfaz de la aplicación para hacerla más intuitiva y fácil de usar | Diseñador de la app - 14 días | rediseño de la interfaz basado en los comentarios de los usuarios | 3 | 5 | 3 | 45
| 3.4. | Poca claridad de los resultados |  | Poca precisión en los resultados | Control del proceso de detección de calidad | 5 | 10 | 6 | 300 | Mejorar la precisión y la interpretabilidad de los datos | Equipo de desarrollo y calidad - 10 días | optimizar el algoritmo de generación de resultados para aumentar la precisión | 4 | 8 | 4 | 128
| 3.5. | Dificultad del usuario para interptretar imágenes |  | Falta de guía para la interpretación de imágenes, mala resolución de la imagen | Compatibilidad de formatos de imagen | 9 | 8 | 4 | 288 | Proporcionar orientación clara y recursos | Equipo de desarrollo y soporte técnico - 3 días | Información o instrucciones necesarias para la itnerpretación de las imágenes | 6 | 5 | 3 | 90